제 품 규 격 서

COMMODITY DESCRIPTION

정부물품 분류번호	품명 및 규격 Description	단위 Unit	수량 Quantity
4111310501	THC 가스분석기	SET	1

□  일 반 사 항

1. 『환경측정기기의 형식승인ㆍ정도검사 등에 관한 고시』에 의거 총탄화수 소(THC)와 대기배출가스 분석용으로 국립환경과학원의 형식승인을 받은 제품이어야 한다.

2. 대기오염공정시험기준(ES 01507.1a)의 적용범위 배출가스 중 총탄화수소(불꽃이온화검출기)의 분석방법에 적합하여야 하며, 시멘트 소성로, 소각로, 연소시설, 도장시설 등에서 배출되는 배출가스 중의 THC 가스를 연속 실시간 측정이 가능하여야 한다.

3. THC 공정시험법에 따른 오븐(OVEN) 온도가 180 ℃이상으로 유지되어야 한다.

4. 실시간 측정⋅분석되며 본체에 최소 1초 단위부터 본체는 물론 최소 USB 4GB 그리고 MMC SD 4GB 에도 동시에 엑셀(Excel) 로 저장 되어야 한다.

□ 장 비 규 격

□ 본  체

- 측정방식 : 불꽃이온화 검출(Flame Ionization Detection)방식

- 측정범위 : 0-300, 0-3,000, 0-30,000 ppm (Resolution : 0.1 ppm, Accuracy : ± 0.2%)

- 내장메모리 : 2GB

- 오븐(OVEN) 온도 180℃ ~ 200℃ 기능이 내장되어야 하며, 온도 컨트롤러 및        표시기능이 있어야 한다.

- 샘플 펌프 헤드가 180℃이상으로 가열되어야 한다.

- 제로에어 (Zero Air) 가스가 별도로 필요 없이 본체에서 자체 발생해야 한다.

- Warm-up time (예열 시간) : Up to180℃ 까지 < 5분 이내이어야 한다.

□ 부속기기

- 수소 가스 실린더(80리터) - 본체내장

- 180℃ 가열식 샘플링 호스 라인 3 M : 1ea

- 180℃ Sampling Probe 500mm with dust filter : 2ea

- 표준가스 봄베에서 내장된 실린더로 수소가스 충전용 케이블

- 수소가스 (순도 99,999%) 10리터

- 표준가스 (CH4 / Air Balance, 200 ppm) 10 리터

- 수소가스 충전용 50 Bar, 10bar 레귤레이터

- 표준가스 교정용 유량계

- 표준가스 교정용 T' 샘플 라인

- 프로브 & 샘플링 라인 케이스

- USB 4GB

- MMC SD 4GB

- 한글 사용설명서

□ 기타 조건

1. 본 규격서에 명시한 동등 이상의 물품 공급이 가능하다.

2. 발주처는 필요에 따라 장비의 적정 규격 등을 평가하기 위하여 전문가 자문을 통한 기술평가를 실시할 수 있다.

3. 계약자는 『환경측정기기의 형식승인ㆍ정도검사 등에 관한 고시』에 의거 국립환경과학원의 형식승인을 필한 제품으로서 동 고시에 의거한 THC 환경측정기기 형식승인서 사본, 정도검사기록부를 함께 제출하여야 한다.

4. 계약자는 계약일로 부터 60일 이내에 납품하여야 한다.

5. 계약자는 기기의 운영 및 기초 원리와 조작기술교육을 납품일에 실시하여야 한다.

6. 하자보증기간은 검수일로부터 12개월로 하며, 납품자는 장비의 소모품 판매, 취급 및 장비의 원활한 유지관리에 협조하여야 한다.