평택발전본부 대기오염물질 THC 측정기 구매건 품목리스트

1. 품명 및 규격

NO	품명	규격	수량	단위
1	휴대용 THC 측정기	대기오염공정시험기준(ES 01507.1b)에 적합한 불꽃이온화 검출방식의 THC 측정기 및 그 부속기기, 필수 측정범위 : 0~1,000ppm, [2. 상세규격] 참조	1	식

2. 상세규격

가. 본체 규격

○ 측정방식 : 불꽃이온화 검출(Flame Ionization Detection) 방식

○ 필수 측정범위 : 0~1,000ppm (분해능 : 0.1ppm)

○ 내장메모리 : 2GB 이상

○ 오븐(OVEN) 온도 180~200°C 기능이 내장되어야 하며, 온도 컨트롤러 및 표시기능이 있음

○ 샘플 펌프 헤드가 180°C 이상으로 가열되어야 함

○ 검출기까지 모든 시료도관은 150~180°C 이상으로 유지 가능

○ 제로에어(Zero Air) 가스가 별도로 필요없이 본체에서 자체 발생 가능

○ Warm-up time(예열시간) : 180°C까지 5분이내

○ 수소 가스 실린더 : 본체 내장

나. 부속기기 규격

○ 180°C 가열식 샘플링 호스 라인 3m (1EA)

○ Sampling Probe 500mm with dust filter (1EA)

○ Sampling Probe Extension length 500 mm (1EA)

○ 내장된 수소 가스 실린더 충전용 케이블

○ 수소가스 충전용 50Bar 레귤레이터 (1EA)

○ Sampling Probe&Line 보관용 케이스 (1EA)

○ 데이터 처리용 휴대용 PC : 화면크기 17인치, CPU i7-11세대, 운영체제(OS) 윈도우10, RAM 16GB, SSD 500GB, 무게 1.4kg 이하, 색상 화이트

- 참고모델 : LG 17ZD90P-GX76K WIN10(SSD 500GB)

○ 데이터 처리용 휴대용 PC 전용 무선마우스 및 보관용 가방 (각 1EA)

○ 데이터 처리용 USB (1EA) : 용량 32GB 이상, USB 3.1Gen 1 지원, C타입과 A타입 USB 모두 연결

○ 데이터 처리용 SD 카드 (1EA) : 용량 32GB 이상

○ 한글 사용설명서